高精度盐度计、医用冷藏箱、移液枪、PP酸碱柜、除湿机等设备参数

一、	高精度实验室盐度计

盐度计配备有恒温水浴，采用改进的PID算法驱动半导体制冷模块（TEC）实现高精度、高动态响应的水浴温度控制，温场波动度及均匀性良好。针对盐度计的测量原理和使用情景，采用专门定制的温度、四电极电导率传感器和测量电路、程序，具备高精度、高线性度、低漂移、耐污染、长期稳定性好的特性。测量范围覆盖河口、近岸低盐海水。

技术指标：

1、盐度测量范围：0.2~42

2、盐度测量分辨率：0.0001

3、盐度测量准确度：±0.003

4、盐度测量稳定性：≤±0.003/24小时

5、水浴温场稳定性：≤±0.0003℃

6、温度测量准确度：≤±0.003℃

7、所需样品量： 冲洗10mL/次，测量15mL/次，可设置

8、单次进样和测量时间：典型值90秒，可设置

9、测量准备时间：≤30分钟

10、用户界面：10.1寸触摸电容屏，64GB存储，无线键鼠，2个USB口。可实时显示恒温水浴控温曲线及盐度测量结果，记录操作者、站号和备注信息，可存储、管理和导出测量数据

11、支持一键测量功能，可以针对1瓶海水样品自动完成指定次数的冲洗和进样测量

12、水浴箱加排水：具备溢流功能，加满自动溢出，具备低液位报警功能

13、测量原理：四电极测量原理，线性度好、耐污染能力强、长期稳定性好

二、	医用冷藏箱

1.产品容积：有效容积≥500L，立式，单门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式；具有小角度自动关门功能。

2、外部尺寸：高度≤1975mm，宽度≤830mm，方便进门；

3、箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板。

4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

5、照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

6、制冷系统：采用品牌牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

8、控温性能：风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

9、温度显示：天蓝色数码温度屏，视觉柔和，显示精度0.1℃。

10、产品配置：6个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。门体带锁设计，防止随意开启；前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。

11、报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

12、蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

13、数据接口：USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。

14、运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。

15、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。

16、打印配置（选配）：温度记录打印机，打印数据应包含时间、温度数据。

17、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

三、	移液枪

- 1、全量程段4位数字显示，在保证了最高的移液精准度的同时，便于清晰的设定和读取移液体积，避免了读刻度时可能的人为误差

- 2、数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，确保了移液的准确性

- 3、具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免了移液时的误操作

- 4、量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头

- 5、可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。空闲的手可进行其他实验操作，有助于提高工作效率

- 6、整合连接的机身，按压退枪头键会显示颜色标识

- 7、纤细的下半支机身，可以轻松进入狭窄的容器内进行移液，优化的设计可适配于各种第三方移液器吸头

- 8、移液器采用先进的设计，符合人体工程学。短按压行程，使移液轻松且耗力少，有助于避免RSI（重复性劳损）

- 9、无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌

- 10、具有Easy Calibration 易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。校准过程直观便捷。易校准技术可运用于不同液体的快速校准

- 11、采用先进耐腐蚀的塑料活塞，减轻了移液器重量且提高操作舒适度的同时，提供更好的化学耐性，移液时活塞均匀，平滑的移动

- 12、指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记，即使高温灭菌都不会脱落变形

- 13、无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

| 量程 ul Nominal Volume (ul) | 分刻度 ul Subdivision | A% ≤ ± | CV% ≤ ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 100 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 100 - 1000 | 1 | 0.6 | 0.2 |
| 500 - 5000 | 5 | 0.6 | 0.2 |
| 1000 - 10000 | 10 | 0.6 | 0.2 |

配置：10 - 100µl，100 - 1000µl，500 - 5000µl，1000 - 10000µl各一支

四、	PP酸碱柜

（一）1、整体采用8mm阻燃性PP聚氯乙烯板材需保证全新料绝无回料，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；2、柜体：柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形；3、层板：（4块活动层板）采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设 计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，可自由调节位置。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果，内置活动隔板，中间为硬支撑加强；4、门板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，上下一体对开玻璃门，视窗采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性，门板下方设有换页风口，带锁；5、铰链和门把手： 均耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，铰链开启 270°；6、门合页： 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。

（二）氯乙烯PP板阻燃性好，具有防腐、抗老化等性能，聚氯乙烯PP板材需符合密度≥0.91g/cm3；弯曲模量≥53800kgf/c㎡；悬臂梁缺口冲击强度≥89J/m；光老化试验-紫外辐射暴露变形量≤3.2%；洛氏硬度≥R99.2；拉伸模量≥16600kgf/c㎡；拉伸强度≥267kgf/c㎡；断裂伸长率≥200%；拉伸断裂应力≥182kgf/c㎡；负荷变形温度≥124℃；维卡软化温度≥150摄氏度。

（三）规格：900*500*1800mm

五、	除湿机

参数：

- 除湿量：16.5 L/d (10℃，80%RH)

- 2、电源：220V~ 50Hz

- 3、功率：低速 380，高速 700W

- 4、适用环境温度：1~40℃

- 5、运转噪音：低速 33dB，高速 44dB

- 6、空气净化功能：银离子(可水洗)+负(氧)离子+200℃超高温杀菌

- 7、排水方式：4.3L水箱 / 直排

- 8、最新转轮除湿技术，不用压缩机及制冷剂

- 9、不受低温制约全天候控湿

- 10、除湿 + 空气净化，一机两用

- 11、除湿模式：连续 / 快速 / 静音 / 自动四档可调

- 12、湿度设定：40%~60%RH可调* + 连续除湿

- 13、定时功能：2 / 4 / 8 / 12 小时

- 14、轻触式控制面板

- 15、上吹式超大送风口

- 16、智能控湿功能，自动侦测

- 17、200℃超高温核心：高效杀灭细菌、病毒

- 18、独立负(氧)离子功能

- 19、自动故障检测停机报警

- 20、磁力感应水满自动停机

- 21、带提把防溢水水箱

- 22、连续排水接口

- 23、倾倒停机安全保护装置