[bookmark: _GoBack]泉州市海洋与渔业监测中心高压灭菌器等
实验设备询价采购方案

一、方案基本情况：
1、采购编号：QZHYJC2026004
2、限价：34550元（人民币），询价供应商的报价超过采购最高限价的为无效报价。
3、联系人：小庄。 
4、联系电话：18859403662。
二、设备技术参数要求：
高压灭菌器
[bookmark: OLE_LINK1]1、整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。
2、配有不锈钢内桶或（网篮），灭菌终了能提醒自动停机。
3、灭菌有效容积35L、热均匀度≤±1℃。
4、计时控制范围0～99min或0-99hour59min。
5、压力温度控制范围105～134℃。
6、功率/电源电压1*2.5KW/AC220V.50Hz。
7、设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、报警自动功能。
8、具有断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放，内压过大时不能打开，具有自锁功能。
红外接种环灭菌器
1、接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯。 
2、加热孔内温度可达到 825℃以上，杀菌时间5到7秒。 
3、应具有体积小、重量轻、操作简便、易清洁、使用寿命长等特点。 
4、可以用于厌氧室中。
5、在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。
6、长时间工作自动熄灭功能。
7、中心区最高温不小于825℃±50℃；最大消毒品外径不小于Φ35mm；加热区总长不小于100mm。
    瓶口分液器
1、应用于生物实验室。
2、能用于不高于60°C的琼脂培养基。
3、量程：1-10ml。
磁力加热搅拌器
1、搅拌功率：3-6W。
2、加热功率：150W。
3、搅拌速度：0~1800R/MIN。
4、工作面直径（mm）：不小于130。
医用低温冰箱
1、工作条件：环境温度10-32℃；环境湿度：20-80%；电压：198V~242V， 频率50±1Hz。
2、样式：卧式，单门；有效容积（L）：不小于508。
3、压缩机应具有节能、高效、静音功能；配备无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染；无氟环保制冷剂。
4、能精确控温；具有声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障）；具有开机延时、停机间隔等运行保护功能；底部设有排水孔；底部配置四个万向脚轮加两个定向脚轮；ABS内嵌把手，能配置不少于两个吊篮。
离心风机
玻璃钢材质；转速：不小于1450r/min；不小于风量：7700m³/h；风压：不小于780Pa。
表层油类分析采水器
不锈钢材质、使用水深：0.5m-1m；容量：0.5L和1L(可任意选用)；使用温度：-2℃~＋40℃；进水时间：≤1min。


